様式第１４号（青森市医療法施行細則第２条関係）

年　　月　　日

青森市保健所長　　様　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〒

住　　所

管理者

氏　　名

エックス線装置備付届

エックス線装置を備え付けたので、医療法第１５条第３項及び医療法施行規則第２４条の２の規定により届け出ます。

記

| 診療所の名称等 |  |  | 名 称 |  | （フリガナ） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 所 在 地 |  | 〒 （電 話） （ＦＡＸ） |  |  |  |  |
| エックス線装置 | 製作者名 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 型式 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 台数及びエックス線管球数 |  |  |  |  |  | 台・ 管球 |  |  |
|  | 定格出力 |  |  | 撮影 |  |  | 最大管電圧 （ｋＶ）－管電流 （ｍＡ） |  |  |
|  |  |  |  | 透視 |  |  | 管電圧 （ｋＶ）－最大管電流 （ｍＡ） |  |  |
|  | 用途 |  |  | □直接撮影 □ＣＴ撮影 □透視撮影（消化器用・血管用・その他（ ）） □歯科口内法撮影 □歯科用パノラマ断層撮影 □乳房撮影 □骨塩定量分析 □移動用・携帯用（直接撮影・ＣＴ・透視・口内法撮影） □胸部集検用間接撮影 □その他（ ） |  |  |  |  |  |
|  | 使用場所 |  |  | □エックス線診療室 □手術室 □病室 □ＩＣＵ等 □在宅 □検診車 |  |  |  |  |  |
| エックス線診療に従事する医師、歯科医師、診療放射線技師又は診療エックス線技師の氏名及びエックス線診療に関する経歴 |  |  |  | 氏 名 |  |  | 職 種 | 籍登録年月日及び登録番号 | エックス線診療に関する経歴 |
| 備付年月日 |  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 連絡先等 |  | 名 称 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 所 在 地 |  |  |  | 〒 （電話） （ＦＡＸ） |  |  |  |
|  |  | 担当者職 氏名 |  |  |  | （フリガナ） |  |  |  |

別紙１，２を添付してください。

別紙１

エックス線装置のエックス線障害の防止に関する構造設備及び予防措置の概要

| エックス線管容器及び照射筒の空気カーマ率 | 定格管電圧１２５ｋＶ以下の口内法撮影用エックス線装置 |  | エックス線管焦点から1mで0.25mGy／時以下になる構造 |  |  |  |  | 有 ・ 無 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 上記以外のエックス線装置 |  | エックス線管焦点から1mで1.0mGy／時以下になる構造 |  |  |  |  | 有 ・ 無 |
|  | コンデンサ式高電圧エックス線装置 |  | 充電状態で照射時以外のとき装置の接触可能表面から5cmで20μGy／時以下になる装置 |  |  |  |  | 有 ・ 無 |
| 附加濾過板 | 定格管電圧７０ｋＶ以下の口内法撮影用エックス線装置 |  |  |  | mmAl当量（1.5mm以上） |  |  |  |
|  | 定格管電圧５０ｋＶ以下の乳房撮影用エックス線装置 |  |  |  | mmAl当量（0.5mm以上） mmMo当量（0.03mm以上） |  |  |  |
|  | 上記以外のエックス線装置 |  |  |  | mmAl当量（2.5mm以上） |  |  |  |
| 透視用エックス線装置 | 患者への入射線量率が５０mGy／分以下になる構造（高線量率透視制御装置の場合は、125mGy／分以下） |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |
|  | 警告装置付き透視時間積算タイマー |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |
|  | 焦点皮膚間距離が４０ｃｍ以上となる装置又は当該焦点距離間未満で照射することを防止するインターロック（手術中にしようする場合は、２０ｃｍ未満） |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |
|  | 受像面を超えない照射野絞り機構 |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |
|  | 受像器を通過したエックス線が受像器の接触可能表面から10ｃｍで150μGy／時以下となる構造 |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |
|  | 最大照射野3.0ｃｍを超える部分を通過したエックス線が当該部分の接触可能表面から10ｃｍで150μGy／時以下となる構造 |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |
|  | 被照射体周囲の散乱線しゃへい装置 |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |
| 撮影用エックス線装置 | 受像面を超えない照射野絞り装置（口内法撮影用エックス線装置の場合は、 照射筒の端における照射野の直径が６ｃｍ以下） |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |
|  | 定格管電圧７０ｋＶ以下の口内法撮影用エックス線装置 |  | 焦点皮膚間距離が１５ｃｍ以上になる構造 |  |  | 有 ・ 無 |  |  |
|  | 定格管電圧７０ｋＶを超える口内法撮影用エックス線装置 |  | 焦点皮膚間距離が２０ｃｍ以上になる構造 |  |  | 有 ・ 無 |  |  |
|  | 歯科用パノラマ断層撮影装置 |  | 焦点皮膚間距離が１５ｃｍ以上になる構造 |  |  | 有 ・ 無 |  |  |
|  | 移動型及び携帯型装置 |  | 焦点皮膚間距離が２０ｃｍ以上になる構造 |  |  | 有 ・ 無 |  |  |
|  | 上記以外のエックス線装置 |  | 焦点皮膚間距離が４５ｃｍ以上になる構造 |  |  | 有 ・ 無 |  |  |
|  | 移動型及び携帯型装置並びに手術中に使用する装置は、エックス線管焦点及び患者から２ｍ以上になる操作構造 |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |
|  | 移動型及び携帯型装置の保管状況 | 保管場所 | □エックス線診療室内 □その他（室名： ） |  |  |  |  |  |
|  |  | 保管場所の施錠 | 有 ・ 無 | キースイッチの適切な管理 |  |  | 有 ・ 無 |  |
| 胸部集検用間接撮影エックス線装置 | 受像面を超えない照射野絞り機構 |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |
|  | 受像器の一次防護しゃへい体が装置の接触可能表面から１０ｃｍの距離において、１ばく射につき1.0μGy以下になる構造 |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |
|  | 被照射体周囲の箱状のしゃへい物から10ｃｍ距離において、１ばく射につき1.0μGy以下になる構造 |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |

| 別紙２ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| エックス線診療室のエックス線障害の防止に関する構造設備及び予防措置の概要 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 画壁等の材質及び厚さ等 |  | 区分 | 構造及び材料 |  | 厚さ（mm） | 区分 |  | 構造及び材料 | 厚さ（mm） |
|  |  | 天井 |  |  |  | 床 |  |  |  |
|  |  | 監視窓 |  |  |  | 出入り口扉 |  |  |  |
|  |  | 東面 |  |  |  | 西面 |  |  |  |
|  |  | 南面 |  |  |  | 北面 |  |  |  |
| 画壁等の外側における実効線量を1mSv／週以下とする防護装置 |  |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |
| 診察室と画壁等で区画された操作室 |  |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |
| エックス線診療室である旨を示す標識 |  |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |
| エックス線障害の防止に必要な注意事項の提示 |  |  |  |  |  |  | 従事者用 | 有 ・ 無 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 患者用 | 有 ・ 無 |  |
| 出入口のエックス線装置使用中の表示 |  |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |
| その他エックス線障害の防止に関する予防措置の概要 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管理区域 | 管理区域である旨を示す標識 |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |
|  | 管理区域への立入制限措置 |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |
| 居住区域及び敷地境界の実効線量を250μSv／３月以下とする防護措置 |  |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |
| 入院患者の被ばくする実効線量を1.3mSv／３月以下とする防護措置 |  |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |
| 放射線診療従事者の防護措置（放射線防護用具等） |  |  |  | □防護衣 □防護衝立 □その他（ ） |  |  |  |  |  |
| 放射線診療従事者の被ばく線量の測定方法 |  |  |  | □ＯＳＬ線量計 □蛍光ガラス線量計（リング型含） □電子式ポケット線量計 □ＴＬＤ（リング型含） □その他（ ） |  |  |  |  |  |

様式第２１号（青森市医療法施行細則第２条関係）

年　　月　　日

青森市保健所長　　様　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〒

住　　所

管理者

氏　　名

エックス線装置変更届

エックス線装置の届出事項を変更したので、医療法第１５条第３項及び医療法施行規則第２９条第１項の規定により届け出ます。

記

| 診療所の 名称等 | 名 称 |  | （フリガナ） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 所 在 地 |  | 〒 （電 話） （ＦＡＸ） |  |
| 変更年月日 |  |  |  |  |
| 変更の理由 |  |  |  |  |
| 変更するエックス線装置備付届出事項（該当する項目にチェックしてください） |  |  |  |  |
| - （１）エックス線装置の製作者名及び型式、台数、管球数等 - （２）エックス線高電圧発生装置の定格出力 - （３）エックス線装置のエックス線障害の防止に関する構造設備及び予防措置の概要 - （４）エックス線診療に従事する医師、歯科医師、診療放射線技師又は診療エックス線技師の氏名 及びエックス線診療に関する経歴 - （５）エックス線診療室のエックス線障害の防止に関する構造設備及び予防措置の概要 - （６）その他のエックス線障害の防止に関する構造設備及び予防措置の概要 |  |  |  |  |
| 変更の 内容 |  | 変 更 前 |  |  |
|  |  | 変 更 後 |  |  |
| 連絡先等 |  | 名 称 |  |  |
|  |  | 所 在 地 |  | 〒 （電 話） （ＦＡＸ） |
|  |  | 担当者職 氏名 |  | （フリガナ） |

別紙１，２を添付してください。

別紙１

エックス線装置のエックス線障害の防止に関する構造設備及び予防措置の概要

| エックス線管容器及び照射筒の空気カーマ率 | 定格管電圧１２５ｋＶ以下の口内法撮影用エックス線装置 |  | エックス線管焦点から1mで0.25mGy／時以下になる構造 |  |  |  |  | 有 ・ 無 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 上記以外のエックス線装置 |  | エックス線管焦点から1mで1.0mGy／時以下になる構造 |  |  |  |  | 有 ・ 無 |
|  | コンデンサ式高電圧エックス線装置 |  | 充電状態で照射時以外のとき装置の接触可能表面から5cmで20μGy／時以下になる装置 |  |  |  |  | 有 ・ 無 |
| 附加濾過板 | 定格管電圧７０ｋＶ以下の口内法撮影用エックス線装置 |  |  |  | mmAl当量（1.5mm以上） |  |  |  |
|  | 定格管電圧５０ｋＶ以下の乳房撮影用エックス線装置 |  |  |  | mmAl当量（0.5mm以上） mmMo当量（0.03mm以上） |  |  |  |
|  | 上記以外のエックス線装置 |  |  |  | mmAl当量（2.5mm以上） |  |  |  |
| 透視用エックス線装置 | 患者への入射線量率が５０mGy／分以下になる構造（高線量率透視制御装置の場合は、125mGy／分以下） |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |
|  | 警告装置付き透視時間積算タイマー |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |
|  | 焦点皮膚間距離が４０ｃｍ以上となる装置又は当該焦点距離間未満で照射することを防止するインターロック（手術中にしようする場合は、２０ｃｍ未満） |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |
|  | 受像面を超えない照射野絞り機構 |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |
|  | 受像器を通過したエックス線が受像器の接触可能表面から10ｃｍで150μGy／時以下となる構造 |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |
|  | 最大照射野3.0ｃｍを超える部分を通過したエックス線が当該部分の接触可能表面から10ｃｍで150μGy／時以下となる構造 |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |
|  | 被照射体周囲の散乱線しゃへい装置 |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |
| 撮影用エックス線装置 | 受像面を超えない照射野絞り装置（口内法撮影用エックス線装置の場合は、 照射筒の端における照射野の直径が６ｃｍ以下） |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |
|  | 定格管電圧７０ｋＶ以下の口内法撮影用エックス線装置 |  | 焦点皮膚間距離が１５ｃｍ以上になる構造 |  |  | 有 ・ 無 |  |  |
|  | 定格管電圧７０ｋＶを超える口内法撮影用エックス線装置 |  | 焦点皮膚間距離が２０ｃｍ以上になる構造 |  |  | 有 ・ 無 |  |  |
|  | 歯科用パノラマ断層撮影装置 |  | 焦点皮膚間距離が１５ｃｍ以上になる構造 |  |  | 有 ・ 無 |  |  |
|  | 移動型及び携帯型装置 |  | 焦点皮膚間距離が２０ｃｍ以上になる構造 |  |  | 有 ・ 無 |  |  |
|  | 上記以外のエックス線装置 |  | 焦点皮膚間距離が４５ｃｍ以上になる構造 |  |  | 有 ・ 無 |  |  |
|  | 移動型及び携帯型装置並びに手術中に使用する装置は、エックス線管焦点及び患者から２ｍ以上になる操作構造 |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |
|  | 移動型及び携帯型装置の保管状況 | 保管場所 | □エックス線診療室内 □その他（室名： ） |  |  |  |  |  |
|  |  | 保管場所の施錠 | 有 ・ 無 | キースイッチの適切な管理 |  |  | 有 ・ 無 |  |
| 胸部集検用間接撮影エックス線装置 | 受像面を超えない照射野絞り機構 |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |
|  | 受像器の一次防護しゃへい体が装置の接触可能表面から１０ｃｍの距離において、１ばく射につき1.0μGy以下になる構造 |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |
|  | 被照射体周囲の箱状のしゃへい物から10ｃｍ距離において、１ばく射につき1.0μGy以下になる構造 |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |

| 別紙２ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| エックス線診療室のエックス線障害の防止に関する構造設備の概要 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 画壁等の材質及び厚さ等 |  | 区分 | 構造及び材料 |  | 厚さ（mm） | 区分 |  | 構造及び材料 | 厚さ（mm） |
|  |  | 天井 |  |  |  | 床 |  |  |  |
|  |  | 監視窓 |  |  |  | 出入り口扉 |  |  |  |
|  |  | 東面 |  |  |  | 西面 |  |  |  |
|  |  | 南面 |  |  |  | 北面 |  |  |  |
| 画壁等の外側における実効線量を1mSv／週以下とする防護装置 |  |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |
| 診察室と画壁等で区画された操作室 |  |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |
| エックス線診療室である旨を示す標識 |  |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |
| エックス線障害の防止に必要な注意事項の提示 |  |  |  |  |  |  | 従事者用 | 有 ・ 無 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 患者用 | 有 ・ 無 |  |
| 出入口のエックス線装置使用中の表示 |  |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |
| その他エックス線障害の防止に関する予防措置の概要 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管理区域 | 管理区域である旨を示す標識 |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |
|  | 管理区域への立入制限措置 |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |
| 居住区域及び敷地境界の実効線量を250μSv／３月以下とする防護措置 |  |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |
| 入院患者の被ばくする実効線量を1.3mSv／３月以下とする防護措置 |  |  |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |
| 放射線診療従事者の防護措置（放射線防護用具等） |  |  |  | □防護衣 □防護衝立 □その他（ ） |  |  |  |  |  |
| 放射線診療従事者の被ばく線量の測定方法 |  |  |  | □ＯＳＬ線量計 □蛍光ガラス線量計（リング型含） □電子式ポケット線量計 □ＴＬＤ（リング型含） □その他（ ） |  |  |  |  |  |

様式第２２号（青森市医療法施行細則第２条関係）

年　　月　　日

青森市保健所長　　様　　　　　　　　　　　　　　　　　　〒

住　　所

管理者

氏　　名

エックス線装置等廃止届

エックス線装置を廃止したので、医療法第１５条第３項及び医療法施行規則第２９条第１項の規定により届け出ます。

記

| 診療所の名称等 | 名称 |  | （フリガナ） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 所 在 地 |  | 〒 （電 話） （ＦＡＸ） |
| 廃止年月日 |  |  |  |
| 廃止した理由 |  |  |  |
| 装置等の名称 |  |  |  |
| 製作者名、型式、台（個）数 |  |  |  |
| 廃止後の使用室の用途 |  |  |  |
| 備考 |  |  |  |
| 連絡先等 |  | 名称 |  |
|  |  | 所 在 地 | 〒 （電 話） （ＦＡＸ） |
|  |  | 担当者職 氏名 | （フリガナ） |